MAGSYS
magnet
systeme

Produktanleitung



Hand-Gaussmeter HGM0200



Hand-Gaussmeter HGM0200 mit Polaritätsanzeige

[image: image3.wmf]
Verwendung:

Das Hand-Gaussmeter HGM0200 wird zur Messung der Feldstärke und zur Polbestimmung von Dauermagneten eingesetzt. Dabei wurde auf ein kostengünstiges Gerät mit einfacher Bedienbarkeit und Handlichkeit Wert gelegt. 

Ein Drucktaster auf der Frontseite schaltet das Gerät so lange ein, wie der Taster gedrückt wird. Damit wird eine lange Lebensdauer der Batterie erzielt.

Funktionsbeschreibung:

Anzeige:
Das HGM0200 besitzt eine 3½-stellige LCD-Anzeige zur Anzeige der Feldstärke sowie eine Anzeige (N/S) zur Polbestimmung. Die Feldstärke wird in Tesla angezeigt.

Messbereich:
Der Meßbereich erstreckt sich von 0 mT bis 1999 mT. Dies entspricht einem Bereich in Gauss bis 19990 G.

Genauigkeit:
Die Auflösung der Anzeige beträgt ca. 0,5% entsprechend 1 mT = 10 G. 


Durch Verwendung hochwertiger Sensoren ist die Linearität besser als 1%.


Aufgrund des zusätzlich durchgeführten Nullpunktabgleichs kann die Genauigkeit über den gesamten Meßbereich mit ± 2% angegeben werden.

Messverfahren:
Um die beschriebene Genauigkeit zu erreichen, ist darauf zu achten, dass die Feldlinien immer senkrecht zur Sensorfläche stehen. Luftspalte zwischen Sensor und Magnet oder zu messendem Objekt sind durch sanftes Aufliegen des Sensors zu vermeiden.

Polaritätsanzeige:
Der Südpol wird durch eine grüne Leuchtdiode, der Nordpol durch eine rote Leuchtdiode gekennzeichnet. Das Gerät wird mit dem Sensor von oben auf den zu prüfenden Magnetpol sanft aufgelegt. Diese Konvention ist unbedingt zu befolgen, da ansonsten die genau die entgegengesetzte Polarität angezeigt wird.


Anmerkung: Während des Einschaltens leuchtet bereits eine Leuchtdiode auf, obwohl möglicherweise kein Magnet in der Nähe ist. Dies liegt daran, dass der empfindliche Komparator einer Leuchtdiode auch ohne Magnetfeld den Vorzug gibt. Erst bei Annäherung an einen Magnetpol wird die korrekte Polarität angezeigt.

Batteriewechsel:
Eine Anzeige im Display weist auf eine zu schwache Batterie hin. Die Polaritätsanzeige ist dann zwar immer noch richtig, die Genauigkeit der Anzeige kann jedoch nicht mehr gewährleistet werden. Für einen Batteriewechsel wird der Gehäusedeckel an der Unterseite durch Drücken an der gekennzeichneten Stelle und leichtes Verschieben entfernt. Die neue Batterie muß unbedingt mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.

Technische Daten:

Anzeige:
LCD 12 mm

Anzeigeumfang:
3½Digits

Messbereich:
1...1999 mT entspr. 10 G ... 19,99 kG entspr. 10 Oe ... 19,99 kOe

Auflösung:
0,5 % (1 mT)

Genauigkeit:
± 2 %

Besonderheiten:
mit Polaritätsanzeige

Abmessungen:
140 mm * 63 mm * 30 mm ohne Sensor

Gewicht:
ca. 130 g inkl. Batterie

Temperaturbereich:
0 °C ... 50 °C

Lagertemperatur:
-20 °C ... + 70 °C

Batterie:
9 V Block inkl.

Optionales Zubehör:
Stabile Ledertasche

Weitere Info? - Wenden Sie sich an uns:

[image: image1.jpg]MAGSYsm

S® ON

17=10kG=10kOe

Tesla

€3 HGM0200





� EINBETTEN Word.Picture.8  ���








Stand 14.01.2002 
Seite 3 von 1

[image: image2.wmf]_1072515287.doc
[image: image1.png]PEAA

Messtechnik

PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21

58239 Schwerte

Telefon (0 23 04) 69 27
Fax (0 23 04) 69 20
E-Mail: info@pewa.de







